|  | TEST | CS-2500 | CA-660 |
| --- | --- | --- | --- |
| CRITICAL VALUES: Adults | PT/INR: Outpatient: INR of > 4.0 Inpatient: > 5.0 PTT: >75.0 secs. % Plt Dec: >40% |  |  |
| NICU Criticals: | PT: >16.0 sec INR: >5.0 PTT: >60.0 sec Fib: <90.0 >400.0mg/dL (0-3 mos) | Preterm PTT Criticals: 0-1 day: >79.5 sec 2-30 days: >62.6 sec 31 days-6mos: >53.4 sec |  |
| REFERENCE RANGE: | PT: 9.3-11.7 sec. PTT: 22.4-35.8 sec. FIB: 200-650mg/dL D-Dimer: < 0.59 mg/L FEU AT3: 83.0-111% |  |  |
| INSTRUMENT RANGES: | PT: | 8.7-130.0 | 8.7-130.0 |
|  | PTT: | 20.0-205.0 | 20.0-205.0 |
|  | FIBRINOGEN: | 75.0-800.0 | 75.0-800.0 |
|  | D-DIMER: | 0.19-34.0 | 0.19-34.0 |
|  | AT3: | 9.0%-128.0% | 9.0%-128% |
| REPORTABLE RANGES: | PT: INR: PTT: D-DIMER: FIBRINOGEN: | <8.7 >130.0 NA <20 >205.0 <0.19 >34.0 <75.0 >800.0 | <8.7 >130.0 NA <20 >205.0 <0.19 >34.0 <75.0 >800.0 |
| RESULTS WITH AN INSTRUMENT ERROR |  | Do not report, refer to the Quick Guide | Do not report, refer to the Quick Guide |

S: Coag/Forms/CoagReminders